
威海市水务集团有限公司全自动智能水表检定设备预算征集公告
[image: image1.png]’iBINS

WEIHAI WATER



 

[image: image2.png]



征集单位：威海市水务集团有限公司
2026年3月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称

威海市水务集团有限公司全自动智能水表检定设备预算征集

二、项目基本情况
1、项目编号：WHSW2026-007
2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司全自动智能水表检定设备的预算价格，全自动智能水表检定设备规格参数详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。

    3、质量标准：全自动水表检定设备应达到甲方工作实际要求，满足JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》、JJG1113-2015《水表检定装置》和JJG259-2005《标准金属量器》等技术文件要求，且设备造型相对合理，满足启停法、称量法的检定方式，设备建成后可以正常通过国家计量部门验收取证工作。

4、质保期：自甲方验收合格之日起，整机质保不少于四年。
5、供货期：自接到甲方通知之日起，乙方规划设计到安装调试完毕供货时间为2个月，甲方不再另行支付其他任何费用。
6、采购范围：包括但不限于全自动智能水表检定设备的采购、

加工、包装、运输、保管、装卸、安装、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，提供全套技术资料（说明书、原理图、接线图、软件手册）以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容。
7、取证要求：设备安装调试完毕后，乙方联系计量检定部门，负责检定设备的第一次取证工作，所有费用由乙方承担。
三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2026年3月30日17时00分至2026年4月6日

17时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
1、采 购 人：威海市水务集团有限公司   

地    址：威海市经济技术开发区上海路58号
联 系 人：蔄少巨

联系电话：0631-5232108  
第二部分 技术要求

一、执行标准要求

JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》、JJG1113-2015《水表检定装置》、JJG 164‑2000 《液体流量标准装置检定规程》、JJG 669‑2003 《称重传感器检定规程》和JJG259-2005《标准金属量器》。
二、具体技术参数
1. 检定范围：DN15-DN25mm口径的干、湿式水表，覆盖机械水表、带电子装置的机械水表、超声波、电磁类的电子水表全类型，流量覆盖 Q₁-Q₄，装置流量范围 0.004-8 m³/h，需包含（0.025，0.040，0.063，0.1，2.5，4，6.3 ）m³/h等常用流量点。
2. 串联数量：DN15水表10只、DN20水表8只、DN25mm水表7只（根据实验室场地串联数量可以上下浮动）。
3. 检定要求：符合相关规程满足国家计量检定规程JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》等相关标准的要求。该设备应实现计算机自动检定，包括自动进水、停水、排水、摄像头读数、自动数据处理等功能，确保水表检定的准确性和可靠性，装置可对带电子装置的水表进行机电转换的误差检定。

4.设备精度：扩展不确定度达到：≤0.2%（k=2），流量稳定性：≤0.2%，重复性：≤0.1%，换向器同步误差：≤2ms（换向时间差≤5ms），温度修正：自动密度补偿，温度传感器精度±（0.1-0.2）℃。

5. 压力罐及加压设备：304不锈钢罐体≥3mm壁厚，必须有稳压措施，消除脉动、水锤、振动，工作压力范围为0.02-1.2MPa（可调），满足0.03-1.0MPa检定需求，装有安全阀：整定压力1.25MPa，自动泄压。
6.标准器配置：采用双秤结构质量法计量标准：

① 小流量电子秤：量程30kg，d=1g，e=2g，n≥15000用于Q₁、Q₂流量点检定；
② 大流量电子秤：量程150kg，d=5g，e=10g，n≥15000，用于Q₃流量点检定，能够在工作状态下放置砝码进行标定，并提供M1级标准砝码一套，用于电子秤期间核查。

7.瞬时流量计：玻璃转子流量计±1.0%～±1.5% FS。
8. 数据处理功能：自动评定不确定度（质量法/启停法对比），满足规程7.3.4.2要求自动按规程计算并得出检定结论。可保存全部水表检定数据，具有检定记录查询、修正、统计、打印等数据库功能，可自动生成法定计量检定证书（含误差曲线、原始记录）等功能，支持图像、M-BUS、无线等多种方式自动采集水表信息，配备远传水表数据采集模块，自动获取远传水表通讯地址，自动读取远传水表数据，实现多类型水表的智能检定需求。
9. 设备尺寸：厂家根据实验室环境实际情况负责设计安装位置及设备具体尺寸。

10. 检定模式：含自动、手动两种检定模式，满足启停法和换向法，设备实行双排可推拉模式，一排10块水表通水检定时，另一排可对10块进行装卸表工作，两排检定台位通过推拉操作实现快速交换。
11. 操作模式：检定功能可设置，可自动选择流量点及阀门，三个流量点一次连续完成，整个检定过程全部自动完成，在对某些特殊水表无法采样时软件也能实现人工启停法操作，电脑自动计算误差，不影响装置正常使用，所有检定项目和水表参数均以检定方案的形式保存，检定同类型水表无需重复设置参数。
12.耐压试验：可在控制软件上自由设置试验耐压值，自动平缓地加压，耐压试验无需人工操作，完全由压力传感器来控制，最高压力须自动限制保护，并且要具有自动泄压功能。

13.摄像部分要求：每台被检水表上方配置 1 台全局快门高清工业相机，单表位独立采集，共 10 台。相机参数要求：分辨率≥1280×1024，最大帧率≥100fps，接口为 GigE/USB3.0，支持硬触发同步，工作温度 0℃-50℃，防护等级≥IP65。系统需满足：图像识别率≥99%，识别精度≤1/3 最小分度值，原始图像 / 视频自动保存≥6 年，可追溯。

14.配件材质：操作台体为不锈钢材质各机械联动阀门、夹紧缸之间用铜管水路相连，具体情况以现场实际为准。
15.压力实时监测：采用高精度压力传感器，量程为0-2.5MPa，准确度≤0.2%。（带计量检定证书）。

16.温度实时监测：采用高精度温度传感器，量程 0‑50℃，准确度 ±0.1℃（或 ±0.2℃），带检定证书.（带计量检定证书）。
17.水表表号录入方式：图像识别方式能一次性自动识别水表条码、水表编号、常用流量、R值等信息，无需条码扫描和人工输入。
18.计算机及软件：配备工业级计算机一台，内存≥16G，256G固态硬盘+2T机械硬盘，显示器24寸带角度调节支架，检定操作软件界面清晰美观、操作简便，能在Windows10平台运行，具有数据存盘并备份、检定规程要求的原始记录和证书打印、分析统计等管理功能，软件系统需能连接证书管理系统，检定数据能自动上传到证书管理系统，以供出具检定证书，方便查询检定状态和测试数据，可调取表盘始末照片进行数据比对，并配备配套打印机一台。若有水表协议升级更新或国家检定规程版本升级时，卖方需对软件系统免费进行升级更新。

19.其他设备：其他设备均需要满足国标或高于国标标准，并标注质保年限。

报价函格式

全自动智能水表检定设备报价表
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	含税合价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	1
	全自动智能水表检定设备
	DN15-25
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	含税总价（元）
	大写：

小写：


单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日期：

全自动智能水表检定设备分项清单表
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	含税单价

（含税）
	含税总价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注:设备分项清单报价须与设备总价相符，且必须体现设备的主要构件，报价人根据设备实际情况自行填报。

单位：（盖章）  
法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日期：

常用零配件、易损件
	序号
	常用零配件、易损件

名称
	规格型号
	数量
	单位
	含税单价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	1
	
	
	
	
	

	3
	
	
	1
	
	
	
	
	

	4
	
	
	1
	
	
	
	
	

	5
	
	
	1
	
	
	
	
	

	......
	
	
	1
	
	
	
	
	


注:本报价不包括在总报价内，各报价人根据设备实际情况自行填报。

单位：（盖章）  
法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日期：
一、采购范围：包括但不限于全自动智能水表检定设备采购、加工、包装、运输、保管、装卸、安装、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，提供全套技术资料（说明书、原理图、接线图、软件手册）以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容。

二、供货期：自接到甲方通知之日起，乙方规划设计到安装调试完毕供货时间为     个月，甲方不再另行支付其他任何费用。

三、付款方式：设备发货前，甲方预付合同金额的30%，设备安装完毕调试运行正常并验收合格后付至合同额的60%（含预付款），设备试运行(试运行6个月)验收合格无异议后付至设备款总额的95%,余款保修期满后无任何质量问题的情况下无息付清。
四、发票、税率（%）：增值税专用发票，       % 。

五、质保期：自甲方验收合格之日起，整机质保     年。

六、联系人及联系方式：
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：       年     月    日



